附件1：2021年部分医学装备市场调研明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频控温热凝器 | 台 | 1 | 南院麻醉科 | 48 | 用途：用于原发三叉神经痛和脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛） 1、射频治疗模式：具有单路应用、双极应用、双路应用等功能模式。双路模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，保证治疗的安全，可以同时治疗不同部位。 2、脉冲射频模式：（1）高温脉冲射频温度：30-95（2）高电压脉冲射频模式：20-70（3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms。 3、射频输出功率：大于40w。 4、触摸屏操作，极片粘贴状态显示，工作过程中温度可直接调节，无需停机，射频电极可以采用高温高压消毒方式。 5、具有可存储和数据输出功能，具有病例管理，无限量自动记录治疗过程数据并保存，实现与网络连接。 6、保修≥3年。 |
| 2 | 连续性血液透析装置 | 台 | 2 | 南北ICU | 30 | 1、进口产品。 2、≥12英寸彩色液晶触摸显示屏， 全中文引导式互动接触式操作界面，治疗参数数值及曲线图显示功能。 3、滤器及管路配套一体化设计，所有管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装可选择的CRRT 。 4、多种治疗方式： S.C.U.F – 缓慢持续超滤 C.V.V.H – 连续静静脉血液滤过 C.V.V.H.D – 连续静静脉血液透析 C.V.V.H.D.F – 连续静静脉血液透析滤过 T.P.E – 血浆置换 H.P. – 血液灌流 MARS (肝脏支持治疗) 5、具备静脉血液加温功能（配备血液加温器，加热方式灵活可调，设定温度范围33-43°C，避免碳酸氢盐置换液/透析液加热产生气泡。） 6、具有血泵前输液泵，可进行枸橼酸抗凝和血泵前稀释处方，在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法。 7、所用耗材在省阳光采购平台。 8、保修≥3年。 |
| 3 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 台 | 6 | 南北ICU | 6 | 1、中文操作界面，操作简单便捷。 2、流量设置调节范围：2L-80L/min。 3、支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。 4、采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。 5、主机实时显示温度监测、流速监测以及氧浓度监测。 6、内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。 7、所用耗材在省阳光采购平台。 8、保修≥3年。 |
| 4 | Fish显微系统 | 台 | 1 | 病理科 | 49 | 一．显微镜部分 1. 研究级正置显微镜，可作明场和荧光的观察； 2. 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm； 3. 内置透射光照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度要大于12V100W卤素灯)，可LED与卤素灯色温随时切换。 4. 目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。 5. 荧光照明器：大于等于八孔荧光照明器，无需工具即可更换滤色镜组，可同时放置大于等于8个荧光激发块。 6. 通用高性能荧光紫外、蓝色带通、绿色激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜。荧光透过率≥99.9%。 二．软件部分参数 1、高性能专业黑白相机，分辨率≥500万像素，信噪比≥65db； 2、所有应用的功能软件基于病例管理数据库进行数据建立、拍照、管理与分析与发布报告； 3、软件要具有画廊浏览和多窗口功能：一幅视窗可以显示不低于24幅图的功能，便于比较分析； 4、系统需具有强大的自动化和人工操作2种设定模式，可以控制整幅图像及个别信号的亮度、对比度和清晰度。 5、软件需配有荧光信号编程软件模块与匹配的信号计数器，荧光信号数量、比值参数自定义，实时调取，即时生成统计结果； 6、系统能够对复合微小信号（比如聚合的探针）进行精细的测量与量化且对桌面震动引起拍摄信号的漂移进行修饰，把信号转移至细胞内。 三．其他配套要求 1. 配备其他完成FISH实验必备的实验辅助设备（原位杂交仪，离心机，水浴锅，移液器，烤片机等） 2.定期到现场实验技术支持； 3.保修≥3年。 |