附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第一批）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 | 台 | 20 | / | 42 | 1、产品可用于监护成人、小儿、新生儿患者； 2、插件式设计结构，标配可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，可选配有创血压、有创心排量、呼末CO2等测量功能； 3、彩色LED显示屏，显示屏大于等于8寸小于等于10寸； 4、具有整点测量血压功能； 5、具备数据存储及回放功能； 6、配备锂电池，电池使用时间≥2小时； 7、保修≥3年。 |
| 2 | 可移动式CT机房 | 套 | 1 | / | 50 | 1.方舱整体要求 1.1方舱为一个整体，具备整体移动性，非现场搭建 1.2方舱整体总量∶ ≥10吨 1.3方舱外墙厚度∶≥150mm 1.4方舱长度∶≥9250mm 1.5方舱宽度∶≥4000mm 1.6方舱高度∶≥3000mm 1.7方舱防护4.0mmbp，满足CT要求 1.8方舱扫描间防护面防护标准∶≤2.5uSV/h 1.9方舱防护：符合《国家职业卫生标准GBZL30-2020》要求 1.10方舱适用于我院现有GE Optima CT620设备 2.防护铅玻璃 2.1铅玻璃长度∶≥1000mm 2.2铅玻璃宽度∶≥800mm 2.3铅玻璃当量∶≥4mmbp 3.患者防护门 3.1要求遥控电动防护门 3.2提供防碰撞系统 3.3长度∶≥1800mm 3.4高度∶≥2250mm 3.5防护剂量∶≥4mmbp 4.医生防护门 4.1宽度∶≥900mm 4.2高度∶≥2100mm 4.3防护剂量∶≥4mmbp 5.消毒系统 5.1扫描间提供紫外线消毒灯∶≥1套 5.2操作间提供紫外线消毒灯∶≥1套 5.3支持定时开关、倒计时关闭功能 5.4 提供换气系统一套 6.空调系统 6.1扫描间提供3匹冷暖双用空调一台 6.2操作间提供1.5匹冷暖双用空调一台 6.3方舱外观广告1套（定制） 7.配套服务 7.1移机服务1次 7.2四角液压系统，确保方舱稳定性 7.3水泥基座平台浇筑 7.4方舱所需电缆的购置、安装，电缆预估150米 8.隔室操作系统1套 8.1针对现有GE Optima CT620设备安装隔室操作系统一套，无需进入扫描间即可实现远程监控、升降检查床、调节角度等功能 |