附件一：部分医学装备市场调研明细表

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速等离子灭菌器 | 台 | 1 | 北院手术室 | 130万/台 | 1、原装进口 2、灭菌时间 硬镜循环低于30分钟，软镜循环低于40分钟 3、实时显示每秒舱体过氧化氢浓度、压力、温度等 4、符合国标GB27955-2020要求，具备舱内等离子技术，过氧化氢灭菌剂浓度为53%-60% 5、提供世界主流器械厂家的器械灭菌兼容许可证明文件 6、保修≥3年 |
| 2 | 多头显微镜 | 台 | 1 | 病理科 | 15万/台 | 1、进口品牌 2、人数要求：必须满足三人并排同时观察 3、图像方向：所有端口图像方向完全一致，确保每个示教头观察者看到的图像都和主机图像一致 4、每一个观察者的目镜筒支撑结构稳固，确保系统光路稳定 5、保修≥3年 |
| 3 | 冰冻切片机 | 台 | 1 | 病理科 | 35万/台 | 1、原装进口 2、压缩机制冷箱体、样品头（双压缩机） 3、带冷冻箱自动及手动除霜功能 4、速冻架冷冻位点：≥17个，急速制冷位点≥2个 5、切片厚度范围：1-100 um 6、抗菌银表面涂层有效阻止感染性物质在仪器外部的繁殖 7、经过有效性认证的紫外线表面消毒：可在任何时间和任何温度下进行 8、保修≥3年 |