附件一：2021年部分医学装备市场调研明细表（第三批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜 | 根 | 3 | 北院胃镜室 | 45 | 检查胃镜2根：1、进口产品；2、视野角≥140°，视野方向：直视，景深 3-100mm；3、最小可视距离3.0mm；4、弯曲角度上≥210°，下≥90°，左右≥100°；5、保修≥1年。 超细胃镜1根：1、进口产品；2、视野角≥140°，视野方向：直视，景深3-100mm；3、最小可视距离：距先端 2.0mm；4、先端部外径 ≤5.5mm，插入部外径≤6mm；5、弯曲角度上≥210°，下≥90°，左右≥100°；6、保修≥1年。 |
| 2 | 电子胃镜 | 根 | 2 | 南院胃镜室 | 45 | 放大胃镜1根：1、进口产品；2、视野角≥140°（常规观察），≥90°（放大观察）；3、视野方向：直视；4、弯曲角度上≥210°，下≥90°，左右≥100°；5、能与我院现有主机系统配套使用；6、保修期≥1年。 超细胃镜1根：1、进口产品；2、视野角≥140°，视野方向：直视，景深3-100mm；3、最小可视距离：距先端 2.0mm；4、先端部外径 ≤5.5mm，插入部外径≤6mm；5、弯曲角度上≥210°，下≥90°，左右≥100°；6、能与我院现有主机系统配套使用；7、保修≥1年。 |
| 3 | 电子结肠镜 | 根 | 2 | 北院胃镜室 | 58 | 1、进口产品；2、上下左右弯曲角度≥160°；3、视野角度 ≥170°，直视，景深5-100mm；4、保修≥1年。 |
| 4 | 电子结肠镜 | 根 | 2 | 南院胃镜室 | 58 | 1、进口产品；2、上下左右弯曲角度≥160°；3、视野角度 ≥170°，直视，景深5-100mm；4、能与我院现有主机系统配套使用5、保修≥1年。 |
| 5 | 十二指肠镜 | 根 | 1 | 北院胃镜室 | 55 | 1、进口产品；2、视野角≥100°，105°向后斜视，景深5-60mm；3、弯曲角度上≥120°，下≥90°，左≥110°，右≥90°；4、钳子管道内径4.15mm；5、最小可视距离10mm；6、保修≥1年。 |
| 6 | 胃肠镜主机 | 套 | 1 | 北院胃镜室 | 100 | 1、进口产品；2、300W氙气冷光源，持续照明≥500小时；3、具有HDTV信号、SDTV信号输出；4、自动增益控制(AGC)功能；5、显示器≥32寸；6、保修≥1年。 |
| 7 | 内镜用超声探头 | 根 | 2 | 北院胃镜室 | 10 | 1、进口产品；2、能与我院现有主机系统配套使用；3、机械环形扫描；4、扫描方向：垂直于插入方向；5、扫描范围 360度，最大深度40mm；6、频率≥12MHZ；7、保修≥1年。 |