附件1：2021年部分医学装备市场调研明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频控温热凝器 | 台 | 1 | 南院麻醉科 | 48 | 用途：用于原发三叉神经痛和脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛） 1、射频治疗模式：具有单路应用、双极应用、双路应用等功能模式。双路模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，保证治疗的安全，可以同时治疗不同部位。 2、脉冲射频模式：（1）高温脉冲射频温度：30-95（2）高电压脉冲射频模式：20-70（3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms。 3、射频输出功率：大于40w。 4、触摸屏操作，极片粘贴状态显示，工作过程中温度可直接调节，无需停机，射频电极可以采用高温高压消毒方式。 5、具有可存储和数据输出功能，具有病例管理，无限量自动记录治疗过程数据并保存，实现与网络连接。 6、保修≥3年。 |
| 2 | 肌骨超声 | 台 | 1 | 南院麻醉科 | 48 | 1、主要用于疼痛肌骨超声下可视化引导研究和临床实践；该设备的整体功能必须具有世界领先水平，系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展新的技术，满足临床应用的需求。若有新技术推出，将免费为本超声仪升级。 2、彩色监视器：≥19寸高分辨率彩色LED显示器 3、电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥420分钟 4、触摸屏：≥19寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作 5、主机探头接口：≥2个，非扩展接口。 6、台车支持电动升降，行程≥30cm 7、台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。 8、智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。 9、疼痛科专用的成像条件：比如臂丛神经、坐骨神经、CVC、桡动脉等。 10、彩超内置疼痛专用的教学软件，以图文、3D动画显示，教学软件和探头实时图像同屏显示，方便疼痛科医生刚接触超声能快速提升业务能力。 11、彩超主机支持教学视频录制，操作演示时，音视频和超声图像同步录制，支持云端回放点播、实时HDMI输出现场教学。 12、探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻。 13、支持小尺寸的L型探头，方便末梢神经穿刺和桡动脉穿刺。 14、保修≥3年。 |
| 3 | 周围血管诊断系统 | 台 | 1 | 介入科 | 25 | 1、主要用于检测外周血管动脉血流血供，并辅助诊断外周血管疾病； 2、主机内置操作系统，液晶显示血流波形，内置血压测量充放气系统，内置充电电池，支持病人信息录入，病人数据存储。 3、主机内置多项血管检测程序，全程引导检查过程，自动计算并记录，可内置储存≥10例患者波形及所有数据。用于周围血管疾病PAD的筛查与诊断 4、配有控制器，可一键操作血管检查过程，完成所有数据记录，主机不连接计算机即可实现操作、测量、存储功能 5、具有坐姿ABI检查模式。 6、显示双向多普勒血流图(Doppler)。 7、血压测量值有：ABI指数，TBI指数，比值自动计算。 8、压力安全：＞300mmHg自动放气；＞120mmHg超过3分钟自动放气。放气速度：正常情况下2mmHg/秒。 9、支持波形和血压值自由回放。 10、配有数据管理软件，支持主机内数据下载至电脑。 11、保修≥3年。 |
| 4 | 多功能监护仪 | 台 | 3 | 南院麻醉科 | 15 | 1、模块化插件式床边监护仪。 2、≥15英寸彩色触摸屏，标配锂电池，待机时间不小于2小时。 3、标配心电、呼吸、心率、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双有创压、体温、呼吸气体等参数监测功能。 4、配置3个BIS模块，1个PICCO模块，1个呼吸力学模块。 5、监护仪具有转运功能。 6、任一台监护仪上可以查看其它监护仪监测数据。 7、开放数据端口，能够接入手麻系统。 8、保修≥3年。 |
| 5 | 连续性血液透析装置 | 台 | 2 | 南北ICU | 30 | 1、进口产品。 2、≥12英寸彩色液晶触摸显示屏， 全中文引导式互动接触式操作界面，治疗参数数值及曲线图显示功能。 3、滤器及管路配套一体化设计，所有管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装可选择的CRRT 。 4、多种治疗方式： S.C.U.F – 缓慢持续超滤 C.V.V.H – 连续静静脉血液滤过 C.V.V.H.D – 连续静静脉血液透析 C.V.V.H.D.F – 连续静静脉血液透析滤过 T.P.E – 血浆置换 H.P. – 血液灌流 MARS (肝脏支持治疗) 5、具备静脉血液加温功能（配备血液加温器，加热方式灵活可调，设定温度范围33-43°C，避免碳酸氢盐置换液/透析液加热产生气泡。） 6、具有血泵前输液泵，可进行枸橼酸抗凝和血泵前稀释处方，在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法。 7、所用耗材在省阳光采购平台。 8、保修≥3年。 |
| 6 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 台 | 6 | 南北ICU | 6 | 1、中文操作界面，操作简单便捷。 2、流量设置调节范围：2L-80L/min。 3、支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。 4、采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。 5、主机实时显示温度监测、流速监测以及氧浓度监测。 6、内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。 7、所用耗材在省阳光采购平台。 8、保修≥3年。 |
| 7 | Fish显微系统 | 台 | 1 | 病理科 | 49 | 一．显微镜部分 1. 研究级正置显微镜，可作明场和荧光的观察； 2. 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm； 3. 内置透射光照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度要大于12V100W卤素灯)，可LED与卤素灯色温随时切换。 4. 目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。 5. 荧光照明器：大于等于八孔荧光照明器，无需工具即可更换滤色镜组，可同时放置大于等于8个荧光激发块。 6. 通用高性能荧光紫外、蓝色带通、绿色激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜。荧光透过率≥99.9%。 二．软件部分参数 1、高性能专业黑白相机，分辨率≥500万像素，信噪比≥65db； 2、所有应用的功能软件基于病例管理数据库进行数据建立、拍照、管理与分析与发布报告； 3、软件要具有画廊浏览和多窗口功能：一幅视窗可以显示不低于24幅图的功能，便于比较分析； 4、系统需具有强大的自动化和人工操作2种设定模式，可以控制整幅图像及个别信号的亮度、对比度和清晰度。 5、软件需配有荧光信号编程软件模块与匹配的信号计数器，荧光信号数量、比值参数自定义，实时调取，即时生成统计结果； 6、系统能够对复合微小信号（比如聚合的探针）进行精细的测量与量化且对桌面震动引起拍摄信号的漂移进行修饰，把信号转移至细胞内。 三．其他配套要求 1. 配备其他完成FISH实验必备的实验辅助设备（原位杂交仪，离心机，水浴锅，移液器，烤片机等） 2.定期到现场实验技术支持； 3.保修≥3年。 |